## Slide 1: MicroScan
김정미
2011. 5.31

## Slide 2
CONTENTS
I. MicroScan 소개
II. 특징 및 장점
III. 요약 및 결론

## Slide 3: MicroScan 이란?
분리된 균을 MicroScan Panel에 접종
균동정 : 생화학 반응의 색 변화를 reading
항생제 동정 : 균의 성장 정도를 reading
Antimicrobial Susceptibility Test (AST)
균의 여러 효소와 시약이 반응해서 변화된 색이, 각종 filter를 통해 흡광도가 측정
- 탈수된 배지에 다양한 항생제가 농도별로 희석되어 각 well에 담겨있음
- 균이 자란 well은 빛이 투과하지 못하고, 균이 자라지 않은 well은 빛이 투과하므로 투과된 빛의 양을 측정하여 MIC 보고
Identification

## Slide 4: 기본 원리
동시에 96개의 TEST Panel 장착 가능
비색법 : Standard Method
형광법 : Speedy Method
탁도법 : 항균제의 성장 여부에 따라 well의
투과 정도를 측정

## Slide 5: MicroScan 소개
동정(Identification)
전통적인 생화학 반응을 기본으로 함
기기 판독 뿐만 아니라 육안 판독 가능
생화학의 양성반응을 Biotype으로 전환

## Slide 6: 항생제 감수성 검사
MicroScan | 
측정법 | Microplate법
감수성 측정배지 | Mueller-Hinton broth pH 7.2~7.5 Ca++ : 51mg/L Mg++ : 26mg/L
균액량 | 0.1  0.02 ml
균액농도 | 105 ~ 106 CFU/ml
배양온도 | 35℃
배양시간 | 16~20시간 MRSA (24시간) ESBL & VRE (24시간)
측정원리 | 성장유무
육안확인 | 가능

## Slide 7: MicroScan 구성
Supplementary
Reagent
Incubator & Reader
Barcode
Printer
RENOK
Rehydrator
Turbidity
meter
Computer :
LabPro system

## Slide 8: 장비의 조작
Panel barcode 부착
균액 제조 (Prompt)
균액 분주 (RENOK System)
Panel 장착
결과 전송
검체 정보를 LabPro 에 입력하여 바코드를 출력
Pos / Neg panel을 결정하여 Panel 에 barcode를 부착
Prompt를 이용하여 One step 으로 균액 제조
RENOK을 이용하여 One step으로 균액 분주
Panel을 장착 배양실행, 자동으로 결과보고

## Slide 9: 균액제조 방법
A. Turbidity meter 사용
B. Prompt 사용
1. 균액제조
2. Panel에 균액 접종
Inoculator-D
RENOK
Panel에 분주
검사 방법

## Slide 10: 검사 kit의 형태
Combo Type (ID + MIC) - Overnight Combo Panel - Synergy Plus Combo Panel
ID Only Panel - 4hr Rapid ID Panel - Synergy ID Panel - Overnight ID Panel
MIC Only Panel - MicroStreplus Panel - Synergy MIC Panel - Overnight MIC Panel
Identification
Susceptibility
검사 Kit의 형태

## Slide 11: Conventional Dried Combo Panel
Gram Positive Aerobic Bacteria
  : Pos Combo 1A
  27개의 Biochemical reaction
  - Staphylococcus/Streptococcus
Gram Negative Aerobic Bacilli
  : Neg Combo 44
  - 31개의 Biochemical reaction
  - Glucose-Fermenter
  - Glucose-Non Fermenter/Slow Glucose Fermenter
1) Conventional Dried Combo Panel
Identification

## Slide 12: 특징 및 장점
1. True Method : ID & MIC
2. 한번 작업한 뒤부터는 자동으로 검사수행
3. Manual Reading 가능 : 자체 Back-up
4. 간단한 균액 제조 : Prompt
5. 다양한 Panel 의 사용
6. 항생제 설정이 자율적 & Alert Function
7. 다양한 역학 보고서 제공

## Slide 13: Manual Reading
Identification
Susceptibility
육안으로 판독 가능
Labpro 에서 편집 가능
자체 Back-up 가능
재검율 적음

## Slide 14: Simple and Easy to Use : Prompt System
시간의 절약
No adjustment No dilution No waiting
정확성
Gram Negative 97.5% Gram Positive 96.1% vs reference method
표준화. 효율성 향상

## Slide 15: Panel의 종류
 | Panel 종류 | 용도
Overnight Panel (16~24hr) | Combo(ID+MIC) Neg Combo 44 | Non-Fermenter Enterobacteria(ESBL confirmation)
 | Combo(ID+MIC) Pos Combo 1A | Streptococcus Staphylococcus
 | Neg ID type 2 Pos ID type 2 | ID 동정별도
 | Neg MIC 32 Pos MIC 23 | MIC 동정 별도
 | MicroStrep Plus | All Streptococcus MIC
Rapid Panel (2.5~16hr) | Rapid Synergy Combo Neg Rapid Synergy Combo Pos | Rapid ID+MIC
 | Rapid Yeast | Yeast 동정
 | Rapid HNID | Heomphilus, Neisseia 동정
 | Rapid Anaerobe | 혐기성 세균 동정

## Slide 16: Alert Function
Alert system
  ID
    검출빈도가 낮은 organism
  MIC
    발생빈도가 낮은 항생제 감수성
    사용자가 항생제 설정추가 기능
    추가 작업의 권고 사항
    80여 가지의 기본 alert rule
Alert Resolution
  - Alert 의 해결을 위한 Comment 입력/ 저장 가능

## Slide 17: QC 관리
QC with ATCC strains. - 균주별 주 1회 - Pos Combo 1A : E. feacalis (ATCC 29212) S. aureus (ATCC 29213) - Neg Combo 44 : E. coli (ATCC 25922) P. aeruginosa (ATCC 27853)
ID와 MIC 결과를 동시에 관리
Lot No management
Detailed or summary QC reports

## Slide 18: 요약 및 결론
Standard Method
정확도
True WalkAway / Prompt
표준화
Manual Reading 가능
효율성
다양한 형태의 Panel 사용
적응성
Customization menu
다양성

## Slide 19
감사합니다.